Данные хранятся в разрезе образцов (DUT Id).

В данных указаны характеристики образцов , а также информация о режимах работы оборудования, с использованием которых образцы были изготовлены.

Ключ – идентификатор образца.

Отдельный лист – отдельная операция или группа информации,

| Группа признаков | Поле | Значение | Правило вычисления | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификация продукта | DUT id | Уникальный идентификатор образца | <AA_BB_CC> AA – тип использованного капиляра АА=02 для ОТ 0111.471-02 АА=03 для ОТ 0111.471-03 BB – последовательный номер образца, изготовленного в рамках проведения работ по валидации | Используется в качестве ключа для прослеживаемости данных различных фаз передела |
|  | DUT type | Текстовое обозначение типа использованного капиляра. Принимает значения: ОТ 0111.471-02 ОТ 0111.471-03 |  | Учитывается в DUT id. |
| Фаза валидации | Validation_phase | Признак фазы валидации, на которой были проведены измерения | OQ = 1 PQ = 2 PostProduction = 3 | При проведении ревалидации могут повторно выполняться фазы OQ, PQ, соответственно присваиваются дополнительные значения 4, 5, 6 и т.д. |
| Операция предварительного оплавления и заклейки | IMD_M | Модель оборудования, использованного для выполнения операции предварительного оплавления колбы. | Указывается значение из следующего списка доступных значений: - FZM-100 | Initial melting device model |
|  | IMD_SN | Серийный номер использованного образца оборудования | Текстовое значение, равное серийному номеру использованного образца |  |
|  | cl | Длина капилляра | Результаты измерения, мм | Capillary length |
|  | dh | минимальный диаметр сквозного отверстия в зоне оплавления, мм | Результаты измерения, мм |  |
|  | ml | ширина зоны оплавления, мм | Результаты измерения, мм |  |
|  | md | максимальный диаметр капилляра в области начала оплавления торца, мм | Результаты измерения, мм |  |
|  | gl | Среднее расстояние от оплавленного торца капилляра до начала зоны клея, мм | Результаты измерения, мм |  |
|  | gw | Средняя ширина зоны клеевого соединения, мм. | Результаты измерения, мм |  |
|  | gle | Среднее расстояние от неоплавленного торца капилляра до начала зоны клея, мм | Результаты измерения, мм |  |
| Операция доплавления колбы. | FMD_M | Модель оборудования, использованного для выполнения операции доплавления колбы. | Указывается значение из следующего списка доступных значений: - LZM-100 | Final melting device model |
|  | FMD_SN | Серийный номер использованного образца оборудования | Текстовое значение, равное серийному номеру использованного образца |  |
|  | LP | Уровень мощности источника лазерного излучения во время операции доплавки. |  | Параметр работы использованного для доплавки оборудования |
|  | LT_S | Задержка включения лазера после начала вращения колбы |  | Параметр работы использованного для доплавки оборудования |
|  | LT_F | Минимальное время воздействия лазера. |  | Параметр работы использованного для доплавки оборудования. |
|  | RS | Скорость вращения колбы |  | Параметр работы использованного для доплавки оборудования |
|  | OR_S | Настройка не меняется |  | Параметр работы использованного для допла Параметр работы использованного для доплавки оборудования вки оборудования |
|  | OR_F | Минимальное время вращения. Задача – обеспечить вращение после прекращения воздействия лазера. |  | Параметр работы использованного для доплавки оборудования. В режиме работы когда остановка производится оператором нажатием кнопки Reset - настройка не влияет никак. |
|  | FMPT_0 FMPT_1 FMPT_2 FMPT_3 | Длительность выполнения операции окончательной доплавки, результат измерения времени от старта операции до нажатия оператором Reset, в целях остановки процесса. | При отсутствии итераций >0, соответствующие значения = 0. | FMPT = Final melting process time Индексы в конце. 0 – начальная итерация. 1 – переделка (reworking) 1. 2 – переделка (reworking) 2. 3 – переделка (reworking) 3. |
|  | FMPO | Идентификатор оператора, выполнившего операцию окончательного доплавления колбы. | Указываем ФИ оператора | FMPO = Final melting process Operator |
|  | MAES | Внешний размер в области оплавления. | Результаты измерения, мм | Melted Area External Size |
|  | MASS | Качественная характеристика, симметричность области заплавки | Значение из списка допустимых: 1 / Simm - Симметрично 0 / Non simm - Не симметрично | Melted Area Simmetry Status В базе фиксируем значение 1 / 0. В протоколах допускается использовать Aliases (Simm / Non simm). |
|  | MAHS | Статус заплавления сквозного отверстия в зоне оплавления | 1 / Closed – отверстие заплавлено 0 / Open – наличие сквозного отверстия | Melted Area Hole Status В базе фиксируем значение 1 / 0. В протоколах допускается использовать Aliases (closed / open). |
|  | MAWT | Минимальная толщина стенки заплавленного торца. | При наличии сквозного отверстия (MAHS = 0), указывается значение -1. При заплавленном отверстии (MAHS = 1) – результат измерений, в мм. | Melted Area Wall Thickness |
|  | CICS | Статус загрязнения внутренних стенок капилляра после выполненной операции окончательного оплавления | 1 – загрязнения отсутствуют 0 – загрязнения присутствуют. | Capillary Internal Cleanness Status |
| Итоговая оценка продукта | PCS | Статус соответствия продукции требованиям | 1 – Соответствует 0 – Не соответствует | Product Conformity Status |
|  | PNCC | Код причины несоответствия продукции (указывается при PCS = 0) |  | Product NonConformity Code |
|  | FMOP | Предпочтение со стороны оператора, выполняющего операцию итоговой доплавки. | 1 – Оператору было комфортно выполнять операцию 0 – Оператор не отметил комфорт выполнения операции | Final Melting Operator’s Prefer |
|  | FMPR | Шкала 0-10 | Экспертная оценка качества получаемого результата. | Final Melting Product Rating |

Приложение 1. Модель колбы, после операции предварительного оплавления колбы.

Предварительно оплавленный капилляр описывается моделью со следующими параметрами:

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| cl | Длина капилляра, мм |
| dh | минимальный диаметр сквозного отверстия, мм |
| ml | ширина зоны оплавления, мм |
| md | максимальный диаметр капилляра в области начала оплавления торца, мм |
| gl | Среднее расстояние от торца капилляра до начала зоны клея, мм |
| gw | Средняя ширина зоны клеевого соединения, мм. |
| gle | Среднее расстояние от неоплавленного торца капилляра до начала зоны клея, мм |